基因枪基本操作步骤

（1）    先用70%乙醇对基因枪表面及样品室进行消毒。同时，用70%乙醇将阻挡网和可裂圆片，微弹载体及其固定器、固定工具浸泡15min后，放在超净台上晾干。可裂圆片、固定盖、微弹载体发射装置用70%乙醇进行表面灭菌，吹干。

（2）    将微粒载片嵌入固定环中，取DNA及金粉的混合物加于微粒载片中心，干燥1min左右。

（3）    安装可裂膜于其脱坐上，顺时针拧到气体加速器上。

（4）    将空间环、阻挡网、阻挡网托座、微粒载片及固定环安装好，旋紧盖子，插入基因枪。

（5）    将样品放在轰击室中，关好门。

（6）    打开氦气瓶的总阀，顺时针转氦气调解阀，是氦压表指针的示数高于可裂膜的压力200Psi。

（7）    打开基因枪及变压器开关。

（8）    按动真空键，待真空度至26~28英寸汞柱时，迅速按下Hold键，接着按住发射键，并保持不动，直到击发为止。

（9）    按通气键待真空表回零后，取出样品。

（10）关机：A. 把氦气瓶总开关旋紧，打一次空枪，到氦气表指针回零后，在逆时针旋转氦压表调解阀；B. 关闭基因枪的总开关及变压器开关。