Storm 825磷屏扫描仪操作流程

扫描操作流程

- 开机顺序：Storm825        电脑       控制软件。

- 磷屏面朝下放置（磷屏长边超前，可减少扫描时间，如下图）。

- 观察扫描平台上的数字和字母，记录磷屏位置。

- 设置扫描参数，包括：

  - 样品位置：直接在方格中由左上到右下画出；

  - 样品方向：按照样品放置方向，选择不同的“R”，扫描出的样品即为正向；

  - Pixel size：推荐用100um或者50um，50um扫描图像分辨率最高。

- 点击Scan，选择图片保存位置。图片保存格式为.gel， 可用IQTL软件在Edit Image功能中另存为 .TIF格式。

- 关机顺序，控制软件      Storm825        电脑

- 取走样品，清洁台面。

扫描仪操作注意事项

- 在扫描中途不要关机，不要Cancel，否则易损坏设备的内部机械部件。

- 轻推盖子正前方的开关打开盖子，不要用蛮劲硬开。

- 磷屏在接触样品后不要再移动样品。因为磷屏是非常灵敏的，移动位置可能会产生图像重影。

- 磷屏上的图像是光敏感的， 扫描时应磷屏面朝下对着扫描玻璃板，并立即关上盖子，曝露在光下会削减磷屏上的信号。

- 在扫描前，可选择有较强信号的小区域，用200um分辨率预览，确认图像未过饱和（过饱和的图像显示红色），否则会影响样品的精确定量。

日常维护注意事项

- 不要将扫描仪和磷屏接触有机溶剂，比如甲醇，氯仿，或丙酮。避免接触腐蚀性液体。

- 请不要把湿胶直接用于磷屏压屏，否则会破坏其表面的醋酸纤维层。扫描前将湿胶用保鲜膜密封好再压屏。压屏过程中也不要挤压磷屏以防压迫保鲜膜漏水。

- 如果样品如膜经过有机溶剂处理，应干燥以后再用保险膜密封，压屏。

- 磷屏在压片前，样品中不要含有闪烁剂或增强剂，如PPO or Amplify™。这些复合物会干扰储磷屏的正常功能。

- 操作过程中避免将手上的油脂粘在扫描平台上，操作过程始终戴手套，要使用无粉尘手套。

- 清洁扫描平台可用湿布或无尘纸蘸蒸馏水擦洗。如果仍有斑点残留，可用 75%酒精擦拭后，再用蒸馏水清洁。如污染严重，可以用蘸有 10%过氧化物的湿布擦拭扫描平台几次后，再用蒸馏水清洁。